Sokołowsko 23.12.2013

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania ZP 22/2013 pn.: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu p.: „Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego „Zimowit" w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej

Ogłoszenie o przetargu ukazało się 17-12-2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 522684-2013

W dniu 23.12.2013 r. wpłynęły pytania:

Zadanie3  Wanna balneologiczna:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach innych niż opisane w załączniku nr 2 Urządzenie przez Nas proponowane posiada następujące parametry:

- Niecka wanny jest wykonana z wysokiej jakości akrylu odpornego na działanie temperatury i środków chemicznych,

- Ergonomiczny kształt wanny zapewnia doskonałe oparcie dla głowy i ramion pacjenta zażywającego kąpieli.

- Wymiary wanny: dł. x szer. x wys. 1950x750x760 mm

- Czas napełniania: 3,5 min

- Czas opróżniania: 5 min

- Dedykowana dla 3 rodzajów mediów: woda nasycona C02, solanka (ciepła i zimna), borowina.

- W standardzie stopnie do wanny i uchwyty do łatwiejszego wchodzenia i wychodzenia z wanny

Proponowana przez Nas wanna wykonana jest z akrylu, który zapewnia dużo większą funkcjonalność  oraz trwałość niecki niż w przypadku niecek wykonanych z tworzywa. Jednocześnie rozwiązanie takie nie jest droższe od zaproponowanego przez Państwa w specyfikacji.

Odpowiedź

Podstawowym parametrem jaki powinno spełniać urządzenie jest możliwość wykonywania kąpieli borowinowych, solankowych i przy użyciu wody mineralnej (o dużej zawartości żelaza, wapnia). Zamawiający nie dopuszcza  tej wanny  ponieważ wanna ta nie jest dedykowana do kąpieli mineralnych.

Zadanie 5 Wirówka kończyna dolnych i kręgosłupa z wykorzystaniem wody mineralnej

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach innych niż opisane w załączniku nr 2. Urządzenie  przez Nas proponowane posiada następujące parametry:

- 12 kierunkowych dysz

- Niecka wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym

- Ekonomiczne zużycie wody (dwa poziomy napełnienia 71L / 210L)

- Pompa posiada zabezpieczenie przez pracą na sucho

- Elektronicznie sterowany system odkamieniania

- Wbudowany czujnik temperatury wody

- Funkcja automatycznego napełniania

- Ciepły prysznic

- Strumień wody o regulowanej sile, przy napowietrzeniu bierny masaż perełkowy

- Wygodny, elektroniczny panel sterowania

- Wygodne antypoślizgowe stopnie

- Pobór mocy 1,5 kW

- Wymiary dł.x  szer.x wys. 1165x680x944 mm

Proponowana przez nas wanna gwarantuje zachowanie pełnej funkcjonalności i z pewnością spełni Państwa wymagania sprzętowe

Odpowiedź

Zamawiający dopuści  oferowaną wirówkę  lecz tylko wtedy gdy  urządzenie to  jest dedykowane do kąpieli mineralnych.

Andrzej Rapacz