Sokołowsko 03.01.2014

Zamawiający:

„Sanatoria Dolnośląskie” sp. z o.o.

Ul. Parkowa 3

58-351 Sokołowsko

email: przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania ZP 22/2013 pn.: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu p.: „Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego „Zimowit" w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej

Ogłoszenie o przetargu ukazało się 17-12-2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 522684-2013

W dniu 27.12.2013 wpłynęły pytania:

Pytanie 1

Uprzejmie informuję, że w załączniku nr 2 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia dotyczący urządzenia do suchego hydromasażu zawiera zestawienie pojedynczych parametrów wskazujących jednoznacznie na jednego producenta sprzętu, tj. firmę WELLSYSYTEM. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego narusza brzmienie art. 29 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto, postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące np. rodzaju wody użytej do napełniania, pojemności wody w urządzeniu, falownika nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia użyteczności, zaś wpływać mają na ograniczenie konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-725: „nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt".

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie konkurencyjnego urządzenia o następujących parametrach:

- Masaż, całego ciała, masaży wybranych odcinków, masaż punktowy, masaż jednokierunkowy (drenaż limfatyczny)

- Obszary masażu: Całe ciało, Plecy, Odcinek lędźwiowy, Obręcz barkowa, Biodra/uda, Kompleksowo kończyny dolne, obszar wybrany indywidualnie przez użytkownika

- Sterowanie urządzeniem za pomocą przycisków pneumatycznych ( pilot pneumatyczny) Programy: 30 programów wbudowanych w sterowniku i min. jeden program wolny do zapisania indywidualnego zabiegu

- Możliwość zaprogramowania w obrębie jednej jednostki zabiegowej 3 zabiegów

- Możliwość regulacji :

- ciśnienia w zakresie 1-10 zapewniające głęboki masaż tkanek, największe maksymalne ciśnienie na rynku

- prędkości pracy dysz

- zakresu pracy dysz (0-30 stref)

- czasu trwania masażu

- kierunku masażu

- Możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów

- Dostosowanie pracy dysz do wzrostu pacjentów

- Cztery dysze wodne

- Temperatura wody 29 - 40°C

- Pojemność wody : 96 I.

- Pobór mocy : 2500W-4000 W, w zależności od intensywności masażu

- Zasilanie sieciowe/ bezpiecznik: 220-240 V / 30 A

- Certyfikowany Wyrób Medyczny

- Znak CE ( zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej) MDD ( Medical Devices Directive), klasa I

- Dopuszczalna waga pacjenta: 180kg

- Łóżko częściowo wypełnione wodą - zapewniające maksymalny komfort pacjenta -bez efektu kołysania, z siatką podtrzymującą leżysko, która zapewnia pełne podparcie pacjenta i umożliwia swobodną zmianę ułożenia ciała w trakcie zabiegu. Ten system pozwala także pacjentowi opuścić łózko w dowolnym momencie, nawet w trakcie masażu - bez ryzyka uszkodzenia wózka z dyszami.

- Zewnętrzny system chłodzenia, który zapewnia stałą temperaturę wody, bez konieczności podłączania wody do chłodzenia i bez konieczności wykonywania przyłączy hydraulicznych. Takie rozwiązanie eliminuje koszty zużycia wody do chłodzenia.

- Wysokość urządzenia  61cm, długość urządzenia 239cm, szerokość urządzenia 95cm

- Woda w obiegu zamkniętym

- Waga urządzenia z wodą: 220kg

Odpowiedź

Po dokładnej  ocenie   uwag zawartych w pytaniu a także by wyeliminować zapisy, które mogłyby  zakłócić  konkurencyjność  postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego Zamawiający  weryfikuje parametry  i zmienia opis  urządzenia  następująco:

- urządzenie napełniane tylko raz wodą bieżącą

- pojemność wody w urządzeniu maks. 330 litrów

- woda w obiegu zamkniętym nie wymaga konieczności wymiany ani dolewania wody w ramach eksploatacji.

- chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez przyłącze tzw. wężownicę do bieżącej zimnej wody

- sterowanie urządzenia za pomocą przycisków pneumatycznych

- odliczanie czasu trwania masażu

- możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów

- jedna pompa wodna zasilająca dwie niezależnie pracujące od siebie dysze wodne

- falownik pompy

- dysze wodne umiejscowione na wózku, który w trakcie masażu przesuwa się góra-dół

- wysokość urządzenia umożliwiająca korzystanie z zabiegów dla osób mniej sprawnych ruchowo oraz starszych – maksymalnie 61 cm

- emisja hałasu - maksymalnie do 56 dB

- uchwyty dla pacjentów

- możliwość regulacji prędkości poruszania się dysz w trakcie masażu

- możliwość programowania na karty chipowe

- możliwość programowania poszczególnych faz masażu

- wbudowane programy terapeutyczne

- dostosowanie pracy dysz do wzrostu pacjenta

- regulacja czasu trwania zabiegu maksymalnie 45 minut

- regulacja temperatury wody w urządzeniu maksymalnie do 40°C

- regulacja siły ciśnienia wody do 4,0 barów

- możliwość przeprowadzenia masażu na następujących obszarach :

  - całe ciało

  - plecy

  - nogi

  - obręcz barkowa

  - odcinek lędźwiowy

- możliwość wykonywania masażu sekcyjnego – wybór dowolnego miejsca w trakcie trwania masażu

- możliwość wykonywania masażu punktowego

- możliwość wybrania następujących rodzajów masażu :

- przeciwbieżny

- równoległy

-  okrężny

- pulsacyjny

- wyciskający wzdłuż kręgosłupa

- Pobór mocy: maksymalnie 4 000 Watt

- Waga pełnego urządzenia z wodą maksymalnie 470 kg

- Wymiary urządzenia: długość maksymalnie 240 cm,  szerokość maksymalnie 110 cm, wysokość maksymalnie 61 cm

- Ilość: 1 szt.

- Gwarancja na urządzenie 24 miesiące.

- Możliwość wyboru koloru obudowy.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że  zastosowanie falownika ma istotny wpływ na głośność pracy całego urządzenia. Falownik płynnie reguluje ciśnienie wyjściowe pompy.  
W przypadku braku  falownika   pompa pracuje stale  na tych samych, maksymalnych obrotach 
i  generuje nieustająco  wysoki poziom hałasu.

Parametry podkreślone  i wytłuszczone  nie podlegają dalszym korektom.

Pytanie 2

Zadanie 3 Wanna balneologiczna

Czy zamawiający dopuści wannę z odpływem  750 mm? Odpływ  taki  zapewnia przy konstrukcji naszej wanny krótki czas opróżniania oraz jest wystarczający do stosowania w kąpielach borowinowych

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wannę z odpływem  75 mm.

Pytanie 3

Zadanie 3 Wanna balneologiczna

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach innych niż opisane w załączniku nr 2 Urządzenie przez Nas proponowane posiada następujące parametry:

- Niecka wanny jest wykonana z wysokiej jakości akrylu odpornego na działanie temperatury i środków chemicznych,

- Ergonomiczny kształt wanny zapewnia doskonałe oparcie dla głowy i ramion pacjenta zażywającego kąpieli.

- Wymiary wanny: dł. x szer. x wys. 1950x750x760 mm

- Dedykowana dla kąpieli mineralnych (w tym wód o dużej zawartości wapnia i żelaza), kąpieli borowinowych i solankowych.

- W standardzie stopnie do wanny i uchwyty do łatwiejszego wchodzenia i wychodzenia z wanny

Odpowiedź

Tak

Andrzej Rapacz