#### Załącznik. nr 2  do SIWZ

##### FORMULARZ ZGODNOŚCI

Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu p.: „Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego „Zimowit" w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej.

- ZAMAWIAJĄCY:

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Sokołowsku przy ul. Parkowej 3, 58-351 Sokołowsko

- WYKONAWCA/Y – składający ofertę:

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

- ………………………………………………………………………….…………………

nazwa i adres wykonawcy

|  | ilość | Opis i funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| wanna do masażu podwodnego i perełkowego | 1 | 1. Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość wsparta na aluminiowej konstrukcji, 2. Posiada możliwość napełniania ciepłą i zimną wodą, prysznic ręczny, 3. Pojemność wody w urządzeniu 250- 280 litrów, 4. Posiada uchwyty dla pacjentów oraz schodki ułatwiające wejście do wanny, 5. Regulacja czasu trwania zabiegu, 6. Posiada możliwość wykonywania masażu wirowego za pomocą systemu 26 dysz wodnych, podzielonych na 3 strefy (I strefa - stopy, łydki; II strefa - uda; III strefa - plecy, 7. Posiada możliwość wykonywania masażu podwodnego za pomocą bicza wodnego z płynną regulacją ciśnienia wody, 8. Posiada możliwość wybrania wbudowanego programu terapeutycznego, 9. Posiada możliwość wykonywania kąpieli perełkowej, 10. Posiada możliwość wykonywania kąpieli aromaterapeutycznej, 11. Posiada możliwość wykonywania automatycznej dezynfekcji i odkamieniania, 12. Posiada funkcje: automatycznego napełniania i spuszczania wody, automatyczne wyłączenie po skończonym zabiegu, zabezpieczenia pracy „na sucho”, 13. Posiada system usuwania wody z całej instalacji wanny, 14. Posiada nowoczesny kolorowy dotykowy panel sterowania, 15. Posiada 2 czujniki temperatury (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu), 16. Posiada automatyczne utrzymywanie temperatury (grzałka), 17. Pobór mocy: maksymalnie 2500 W, 400V, 50 Hz, 18. Wymiary urządzenia: długość maksymalnie 2300 mm, szerokość maksymalnie 1000 mm, wysokość maksymalnie 1100 mm |
| hydromasaż zbiorowy dla 2-3 osób do kąpieli mineralnej | 1 | 1. Wanna Spa z hydromasażem posiadająca zbiornik skimerowy, 2. Ilość wody: 800- 900 litrów, 3. Waga: do 210 kg (sucha), 4. Wanna posiada kształt prostokątny +/- 50 mm tj.: 2150 mm x1700 mm x 800 mm), 5. Wysokość urządzenia: do 800 mm, 6. Maksymalna ilość miejsc: 3, 7. Materiał niecki: tworzywo sztuczne ( akryl sanitarny z potrójną warstwą ABS ), 8. Poczwórny system uzdatniania wody przewidziany do użytku publicznego (filtracja mechaniczna, ozonowanie, oczyszczanie chemiczne , jony srebra), 9. Dysze: każda z dysz ma dwie funkcje, jest dyszą wodną oraz dodatkowo dyszą powietrzną (regulacja pierścieniem obrotowym), 10. Każda dysza posiada podgrzewany strumień powietrza, 11. Pompy: w urządzeniu zainstalowane są dwie pompy, jedna to pompa stałego obiegu druga to pompa do masażu (zasilane napięciem 230V), 12. Posiada system dysz do masażu pionowego kręgosłupa, 13. Elektroniczna kontrola temperatury na panelu wyświetlającym minibasenu, 14. Obicie wykonane z kompozytu drewna mieszanego z polimerem, 15. Wielokolorowe oświetlenie LED- (wielo kolorowy system podświetlania diodami wnętrza z możliwością zmian kolorów zgodnie z widmem ciągłym), do zabiegów koloroterapii, 16. System pompo - filtracji 24 godzinny stały obieg, 17. Komputerowy system sterowania, 18. System izolacyjny: pięciokrotna izolacja z różnej gęstości pianek, 19. Podgrzewanie wody w wannie kontrolowane 24 godziny na dobę przez układ termostatyczny, 20. Wanna może być zabudowywana i wpuszczana w podłoże, 21. Wszystkie podejścia mediów (zasilanie wodne, odpływy, zasilanie elektryczne) znajduję się pod urządzeniem na cokole dolnym, schodki ułatwiające wejście do urządzenia |
| wanna balneologiczną przeznaczoną do wykonywania kąpieli borowinowych, solankowych i mineralnych | 2 | 1. Możliwość wykonywania kąpieli borowinowych, 2. Możliwość wykonywania kąpieli solankowych, 3. Możliwość wykonywania kąpieli mineralnych, 4. Wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego wsparta na czterech nogach o regulowanej wysokości, 5. Wymiary wanny +/- 30 mm: - długość ok. 1980 mm, szerokość ok. 840 mm, wysokość ok. 870 mm, 6. Odpływ o średnicy 100mm, 7. Wyposażenie wanny - bateria napełniająca wraz prysznic ręczny na ciepłą i zimną wodę oraz bateria do napełniania zimnej wody mineralnej, 8. Uchwyty dla pacjentów oraz schodki ułatwiające wejście do wanny, |
| wanna czterokomorową do kąpieli elektrycznych z wykorzystaniem prądu galwanicznego, faradycznego lub diadynamicznego i naprzemiennych | 1 | 1. Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego wsparta na czterech stopkach regulowanej wysokości, 2. Posiada podwójny zbiornik dla nóg i dla ramion, prysznic ręczny, 3. Posiada możliwość wykonywania kąpieli elektryczno-wodnych oraz naprzemiennych (wykorzystujących naprzemienne natryskiwanie ciepłą i zimną wodą), 4. Posiada możliwość ustawienia parametrów zabiegu: czas zabiegu, natężenie prądu, kierunek przepływu prądu i polaryzację na każdej z elektrod, temperaturę wody, czas pojedynczego cyklu (zimna-ciepła woda) oraz ilość cykli, 5. Pobór mocy przez urządzenie max. 300 W, 230V, 50Hz. 6. Wymiary wanny +/- 30 mm : wysokość max. 950 mm, szerokość max. 1100 mm, długość max. 1300 mm, krzesło dla pacjenta umożliwiające regulację wysokości |
| wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa z wykorzystaniem mineralnej wody leczniczej | 1 | 1. Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa GFK wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego. Zamknięte dno z ośmioma, regulowanymi na wysokość nogami, 2. Urządzenie posiada zestaw dysz umieszczonych na ścianach wanny, dających możliwość wyboru pracy poszczególnych sekcji dysz, 3. Posiada wyłącznik sieciowy, baterię napełniająca ciepłą i zimną wodę, prysznic ręczny, schodki ułatwiające wejście do wanny, 4. Wyposażona w pompę wodną max. 1,1kW 230V 50Hz. 5. Wymiary wanny +/- 30 mm: wysokość max. 950 mm, szerokość max. 700 mm, długość max. 1500 mm, |
| Suchy hydromasaż | 1 | 1. urządzenie napełniane tylko raz zimną wodą bieżącą, 2. pojemność wody w urządzeniu. 300- 330 litrów, 3. woda w obiegu zamkniętym nie wymaga konieczności wymiany ani dolewania wody destylowanej w ramach eksploatacji, 4. chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez przyłącze tzw. wężownicę do bieżącej zimnej wody, 5. sterowanie urządzenia za pomocą przycisków pneumatycznych, 6. odliczanie czasu trwania masażu, 7. możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów, 8. jedna pompa wodna zasilająca dwie niezależnie pracujące od siebie dysze wodne, 9. falownik pompy schładzany przy pomocy powietrza, wody, wentylatora, 10. dysze wodne umiejscowione na wózku, który w trakcie masażu przesuwa się góra-dół, 11. wysokość urządzenia umożliwiająca korzystanie z zabiegów dla osób mniej sprawnych ruchowo oraz starszych – maksymalnie 58 cm, 12. emisja hałasu maksymalnie 55 dB, 13. uchwyty dla pacjentów, 14. możliwość regulacji prędkości poruszania się dysz w trakcie masażu, 15. możliwość programowania na karty chipowe, 16. możliwość programowania poszczególnych faz masażu, 17. wbudowane programy terapeutyczne, 18. dostosowanie pracy dysz do wzrostu pacjenta, 19. regulacja czasu trwania zabiegu maksymalnie 45 minut, 20. regulacja temperatury wody w urządzeniu od 25 do 40°C, 21. regulacja siły ciśnienia wody od 0,5 do 4,0 barów, 22. możliwość przeprowadzenia masażu na następujących obszarach :1. całe ciało, 2. plecy, 3. nogi, 4. obręcz barkowa, 5. odcinek lędźwiowy, 23. możliwość wykonywania masażu sekcyjnego – wybór dowolnego miejsca w trakcie trwania masażu, 24. możliwość wykonywania masażu punktowego, 25. możliwość wybrania następujących rodzajów masażu : - przeciwbieżny, - równoległy, - okrężny, - pulsacyjny, - wyciskający wzdłuż kręgosłupa, 26. Pobór mocy: maksymalnie 3 000 Watt, 27. Waga pełnego urządzenia z wodą około 470 kg, 28. Wymiary urządzenia +/- 30 mm: długość maksymalnie 215 cm, szerokość maksymalnie 110 cm, wysokość maksymalnie 58 cm |

| ............................, dnia .............................. 2013r. | ................................................................................... czytelny(e) podpis(y) lub pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osoby(osób)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |