## minimalne wymogi techniczne
Opis minimalnych parametrów technicznych - sprawa ZP 30/2015
Koszty ewentualnego montażu ponosi Wykonawca (wyroby fabrycznie nowe)
Nr | nazwa sprzętu | ilość | jednostka | opis | Uwagi Zamawiającego | Parametr oferowany/uwagi | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS | spełnia SIWZ - Tak/NIE
1 | Biostymulator laserowy | 1 | szt. | aparat wykorzystywany w światłolecznictwie - laseroterapii, możliwość współpracy z sondą zabiegową prysznicową oraz skanerem laserowym | aparat wykorzystywany w światłolecznictwie - laseroterapii, możliwość współpracy z sondą zabiegową prysznicową oraz skanerem laserowym. Sterowany mikropocesorem, diodowe źródło światła. Moc promieniowania (mW) 100; 200; 400; 30 Długość fali (nm) 520; 570; 640; 890; 960; 440 Rodzaj pracy: ciągła; impulsowa Typ sondy: punktowa i powierzchniowa Rodzaj aplikatora: soczewkowy; światłowodowy Szerokość lasera (mm) 335- 350 Długość lasera (mm) 265-270 Wysokość lasera (mm) 90 -125 Mobiloność lasera: przenośny. Informacja wyświetlana na monitorze zawiera min. podstawowe dane interesujące użytkownika jak: dawka energii, pole zabiegu, gęstość energii i czas zabiegu.
2 | Sonda zabiegowa prysznicowa R 635nm/400mW-CW do lasera BL-21, współpracująca ze skanerem Sl-21 | 1 | szt. | Urządzenie przeznaczone do współpracy z biostymulatorami laserowymi. Sonda zabiegowa prysznicowa R 635nm/400mW-CW do lasera BL-21, współpracująca ze skanerem Sl-21 | Urządzenie przeznaczone do współpracy z biostymulatorami laserowymi. Sonda zabiegowa prysznicowa R 635nm/400mW-CW pasująca min. do lasera BL-21, współpracująca ze skanerem Sl-21
3 | Skaner laserowy | 1 | szt. | Urządzenie przeznaczone do współpracy z biostymulatorami laserowymi, stacjonarne | Urządzenie przeznaczone do współpracy z biostymulatorami laserowymi, stacjonarne. Kształt oświetlanej powierzchni: kwadrat lub prostokąt, koło, elipsa, Skaner laserowy składa się z głowicy zamocowanej na statywie oraz z układu sterowania pracą skanerów. Wewnątrz głowicy umieszczone są dwa wibrujące w różnych płaszczyznach lusterka, których zadaniem jest odchylanie wiązki promieniowania laserowego, emitowanego przez sondę zabiegową i doprowadzenie jej do miejsca zabiegu. Głowicą można obracać w płaszczyźnie poziomej i pionowej co umożliwiwa naświetlanie pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej. Mozliwość precyzyjnego ustalenia obszaru naświetlanej powierzchni. Skanerem można naświetlać powierzchnie tkanki o różnych kształtach oraz o różnym rozkładzie gęstości emitowanej mocy na naświetlanej powierzchni - Zasilanie: jednofazowe 230V/50Hz • pulsujące powierzchnie kołowe lub eliptyczne z możliwością eliminacji naświetlania ich wnętrza (max. powierzchnia naświetlania z odlgłości 1 m: do 700 cm2; max. średnica okręgu z odległości 1m: do 300 mm) - Okres pulsowania powierzchni kołowej lub eliptycznej: 1,5-2 sek. - Częstotliwość pracy skanera szybkiego: 100 Hz - Częstotliwość pracy skanera wolnego: 0,5Hz - Zakres regulacji wysokości głowicy w stosunku do podstawy: od 115 do 180 cm - Zasilanie: jednofazowe 230V/50Hz - Klasa ochronności wg PN-EN 60601: II Pobór mocy: (5-7) W - Waga: 11 kg
4 | Fotel do masażu | 1 | szt. | fotel masujący z 24 strefami masowania, możliwość stworzenia indywidualnego programu, sterowany manualnie, rozkładany do pozycji leżącej. Masaże. | fotel masujący z 24 strefami masowania, możliwość stworzenia indywidualnego programu, sterowany manualnie, rozkładany do pozycji leżącej. Różne programy - masaże. Pobór mocy max 200W Wymiary w pozycji siedzącej ok. Szer.70-80cm x Wys.116cm-120cm x Gł.128-153cm Wymiary w pozycji całkowicie rozłożonej ok. Szer.70-80cm x Wys.65-69cm x Gł.174-194cm Pokrycie Wysokiej jakości skóra syntetyczna Kolory Czarny, Czerwony Waga 60-79kg, podłokietniki, masażery łydek
5 | Bieżnia | 1 | szt. | urządzenie służące do biegów, marszobiegów, marszów, pozwalające zwiększyć wydolność oddechową oraz wzmocnić mięśnie. Kinezyterapia. | urządzenie służące do biegów, marszobiegów, marszów, pozwalające zwiększyć wydolność oddechową oraz wzmocnić mięśnie. Kinezyterapia. Bieżnia: wymiary (dł./szer./wys. w cm) 162-181/69-80/134, Wymiary po złożeniu (wys. x dł. x szer.): 151,5-157 x 78-94 x 66-80 cm (wys. x dł. x szer.), maks. waga użytkownika: min. 120kg, wymiary pasa bieżni: 120-132/40-45,5 cm, Maksymalna moc wyjściowa silnika: mn. 2,0 KM Moc stała silnika: min. 1,5 KM, Zasilanie: 230 V min. 3 poziomy regulacji kąta nachylenia pasa biegowego - regulacja manualna Prędkość: od 0,8-1 do 14-16 km/h Przyciski szybkiej regulacji na rękojeściach - prędkość - start/stop Antypoślizgowy pas biegowy Amortyzacja Vib-Guard Cushion System lub 8 SUSPENSION RUBBER (25mm) - 2 poduszki amortyzujące - 4 elastomery Dotykowe sensory pulsu w rękojeściach lub pas piersiowy do bezprzewodowego pomiaru częstotliwości uderzeń serca. Kółka transportowe Klucz bezpieczeństwa 2 uchwyty na bidon Wejście mp3 2 głośniki Smar do bieżni w zestawie Wymiary transportowe: 165 x 70 x 29 cm Waga brutto: 54 kg Komputer: Wyświetlacz LCD min: Czas Dystans Prędkość Kalorie Puls 24 programy treningowe 3 programy manualne 1 program spalania tłuszczu
6 | Kolumna Terapeutyczna | 1 | szt. | urządzenie z wielorolkowym systemem regulacji obciążenia stosowany do wzmacniania wszystkich grup mięśniowych. Kinezyterapia | Urządzenie służące do selektywnego wzmacniania wszystkich grup mięśniowych.Kinezyterapia. Wielorolkowy system regulacji obciążenia. Zestaw niezależnych rolek daje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia obciążenia poprzez dobranie odpowiedniego przełożenia. Regulację obciążenia uzyskujemy również poprzez dodanie lub odjęcie jednego z bloczków obciążających. Minimalne obciążenie - 14 kg. minimum 1 linka z uchwytem do ćwiczeń. Wymiary: • wysokość 222 cm, -230 cm • szerokość 35 cm, • głębokość 35 cm • masa ok. 45 kg
7 | Inhalatory ultradźwiękowe | 2 | szt. | stosowany do inhalacji, posiada zamknięty system nawilżania, wibroaerozol i termoaerozol. Tlenoterapia. | aparat stosowany do inhalacji, posiada zamknięty system nawilżania, wibroaerozol i termoaerozol. Tlenoterapia. Parametry techniczne: Przeciętna średnica aerozolu (MMAD) 1,9 μm - Wydajność aerozolu 0-3 lub 0-4ml / min - Wydajność nawiewu 0-20 l / min - Pojemność naczynia na lek max. 30 ml - Częstotliwość pracy MHz 2,6 ±10 % Temperatura termoaerozolu max. 37 st.C
8 | Krzesło do mazażu | 1 | szt. | Możliwość wykorzystania do masażu pleców, barków i szyi. Regulowana wysokość siedziska, regulowany kąt nachylenia podgłówka, i półki pod ramiona. Zabiegi masażu. | Możliwość wykorzystania do masażu pleców, barków i szyi. Regulowana wysokość siedziska, regulowany kąt nachylenia podgłówka, i półki pod ramiona. Przeznaczony na zabiegi masażu. szerokość 50-55cm, wysokość 110-127cm, dopuszczalne obciążenie maksymalne- min. 150 kg., waga - do 9kg, regulacja wysokości skokowa lub za pomocą sprężyny gazowej,
9 | Ergometr np. Kettler RE7 | 1 | szt. | Rower treningowy z oporem magnetycznym, wyświetlaczem i komputerem. Wypozażony w siedzisko z regulowanym oparciem. Kinezyterapia, ćwiczenia wysiłkowe. | Rower treningowy z oporem magnetycznym, wyświetlaczem i komputerem. Wypozażony w siedzisko z regulowanym oparciem. Kinezyterapia, ćwiczenia wysiłkowe.Właściwości Cykloergometru Waga: max 72 kg Gwarancja (m): min 24 mce sprzęt do użytku komercyjnego Specyfikacja techniczna: System hamowania: elektromagnetyczny Zasilanie: sieciowe (230 V / 50 Hz) lub samoładująca się bateria Masa koła zamachowego: ok. 8 kg Skala obciążenia: 25 - 400 W (w odstępach co 5 W, niezależna od prędkości obrotowej) lub 10-600W Max. masa ćwiczącego: min. 150 kg Regulacja wys. siodełka: tak 72 - 100 cm odległości między siodełkiem a pedałami Regulacja poz. siodełka: tak Regulacja kierownicy: tak Ułatwione wejście na sprzęt: tak Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): 115 x 54 x 125 lub w przypadku cukloergometru umożliwiającego ćwiczenie w pozycji siedzącej: 124x58x178 Pomiar tętna: klips na ucho Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna: Rolki transportowe: tak, Kolor: biało - czarny Funkcje komputera:, Pomiar czasu: tak Odległość: tak, Odległość całkowita w km: tak Prędkość: tak, Częstotliwość pedałowania: tak Zużycie energii: tak, Moc w Watach: tak Pomiar tętna/Górna granica tętna: tak Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: tak Programy treningowe: 8 Programy treningowe sterowane tętnem: 2
10 | Elektryczny rotor kończyn dolnych i górnych | 1 | szt. | Urządzenie do treningu kończyn górnych i dolnych z wielfunkcyjnym wyświetlaczem. Możliwość wykonywania ćwiczeń czynnych i biernych. Kinezyterapia. | Urządzenie do treningu kończyn górnych i dolnych z wielfunkcyjnym wyświetlaczem. Możliwość wykonywania ćwiczeń czynnych i biernych. Kinezyterapia. Opis poniżej
11 | Ergometr | 1 | szt. | Stacjonarny, elektromagnetyczny rower z wyświetlaczem i 8 programami terapeutycznymi. Kinezyterapia. | Stacjonarny, elektromagnetyczny rower z wyświetlaczem i 8 programami terapeutycznymi. Kinezyterapia. Właściwości Cykloergometru Waga: max 72 kg Gwarancja (m): min 24 mce sprzęt do użytku komercyjnego Specyfikacja techniczna: System hamowania: elektromagnetyczny Zasilanie: sieciowe (230 V / 50 Hz) lub samoładująca się bateria Masa koła zamachowego: ok. 8 kg Skala obciążenia: 25 - 400 W (w odstępach co 5 W, niezależna od prędkości obrotowej) lub 10-600W Max. masa ćwiczącego: min. 150 kg Regulacja wys. siodełka: tak 72 - 100 cm odległości między siodełkiem a pedałami Regulacja poz. siodełka: tak Regulacja kierownicy: tak Ułatwione wejście na sprzęt: tak Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys): 115 x 54 x 125 lub w przypadku cukloergometru umożliwiającego ćwiczenie w pozycji siedzącej: 124x58x178 Pomiar tętna: klips na ucho Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna: Rolki transportowe: tak Kolor: biało - czarny Funkcje komputera: Pomiar czasu: tak, Odległość: tak Odległość całkowita w km: tak, Prędkość: tak Częstotliwość pedałowania: tak, Zużycie energii: tak Moc w Watach: tak, Pomiar tętna/Górna granica tętna: tak Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: tak Programy treningowe: 8 Programy treningowe sterowane tętnem: 2
ROTOR - opis
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne),
| 1. | Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyny dolnej i górnej
| 2. | 1. Możliwości terapii, funkcje treningu:
| 3. | Ø Pasywne poruszanie nóg lub rąk z pomocą silnika.
| 4. | Ø Trening wspomagany tzn. aktywny trening z pomocą silnika.
| 5. | Ø Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu.
| 6. | 2. Oprogramowanie, elektronika:
| 7. | Ø Obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków lub monitor dotykowy.
| 8. | Ø Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym.
| 9. | Ø Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania, niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki.
| 10. | Ø Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki.
| 11. | Ø Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu (zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej pozycji na osi obrotu.
| 12. | Ø Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa lub wbudowany system zapobiegania spastyczności wykluczający ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa
| 13. | Ø Trening symetryczny kończyn dolnych lub górnych: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony.
| 14. | Ø Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego, lub pomiar liczby, końcowego i średniego napięcia mięśniowego
| 15. | Ø Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp, podczas treningu, ewentualnie po jego zakończeniu na monitorze pokazują się wymiennie następujące dane:
| 17. | TRENNIG PASYWNY:
| 18. | o Prędkość (obroty na minutę).
| 19. | o Czas treningu (min).
| 20. | o Stopień trudności (napięcie mięśniowe)
| 21. | o Przebyty odcinek (km).
| 22. | TRENNIG AKTYWNY:
| 23. | o Wspomaganie pedałowania.
| 24. | o Zużyta energia (Joule / kcal )
| 25. | o Osiągnięcia prawej i lewej strony ( symetria ).
| 26. | o Opór hamulców ( bieg / stopień obciążenia).
| 27. | o Dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt)
| 28. | Ø Części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno ( droga, czas).
| 29. | 3. Szczegóły techniczne, mechanika:
| 30. | Ø Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa (lub nierozciągana, jeśli jest bardzo stabilna)
| 31. | Ø Metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzających napięcie 230V.
| 32. | Ø Możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na minutę.
| 33. | Ø Duży ekran (85 mm x 115 mm). Dobra kontrastowość.
| 34. | Ø Stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz automatyczna instrukcja obsługi
| 35. | Ø Menu urządzenia w języku polskim.
| 36. | Ø Specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast rozpoznana, na ekranie pokazuje się symbol przedstawiający rower. Od momentu, w którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana.
| 37. | Ø Urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom ułatwiającym przesuwanie.
| 38. | Ø Wyściełane gąbką obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi.
| 39. | Ø Dwustopniowa zamiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125mm).
| 40. | Ø Stały, osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg. Wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmieniać bez konieczności użycia narzędzi.
| 41. | Ø Odstęp pomiędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona).
| 42. | Ø Usztywniające prowadnice do podudzi z płyną regulacją wysokości.
Do oferty należy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie katalogu, lub opisu technicznego albo innego dokumentu w języku polskim ( lub obcym z tłumaczeniem danego dokumentu na język polski) z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego ze wskazaniem strony w dokumencie na ,której znajdują się powyższe informacje – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.
Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy