| Załącznik nr 4 do SIWZ |
| --- |
| I | Parametry techniczne i eksploatacyjne aparatu RTG (Urządzenia) | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy lub używany z max dwuletnim okresem eksploatacji - data produkcji nie wcześniejsza niż 2008 r. | tak |  | 2010r.- 10pkt, 2009r.-5pkt, 2008r.-0pkt |
| 2 | Główne podzespoły aparatu RTG, tj. kolumna lampy RTG, stół kostny, statyw do zdjęć płuc, generator jednego producenta | tak |  | parametr nieoceniany |
| 3 | Certyfikat CE i wpis/ zgłoszenie do Urzędu Rejestracji dla całego oferowanego aparatu jako całości | tak |  | parametr nieoceniany |
|  | Stół kostny z pływającym blatem |  |  |  |
| 4 | Szerokość blatu [cm] | min.85 |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa - 1 pkt |
| 5 | Długość blatu [cm] | min.210 |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa - 1 pkt |
| 6 | Ruch poprzeczny blatu - zakres [cm] | min.25 |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa - 1 pkt |
| 7 | Ruch podłużny blatu - zakres [cm] | min.80 |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa -1 pkt |
| 8 | Wysokość blatu [cm] | min.80 |  | parametr nieoceniany |
| 9 | Współczynnik pochłaniania blatu [mm AL] | max.1 |  | Wymagany - 0 pkt Niższy -1 pkt |
| 10 | Formaty kaset możliwych do stosowania [cm] - co najmniej od 18 x 24 do 35 x 43 [cm] | tak |  | parametr nieoceniany |
| 11 | Możliwość realizacji funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi i ręcznymi | tak |  | parametr nieoceniany |
| 12 | Automatyczna kontrola ekspozycji z komorąjonizacyjną | tak |  | parametr nieoceniany |
| 13 | Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma | tak |  | parametr nieoceniany |
| 14 | Odległość blat - film | max.65 |  | Wymagane - 0 pkt Wyższe - 1 pkt |
| 15 | Maksymalne obciążenie [kg] | min.250 |  | Wymagane - 0 pkt Wyższe - 1 pkt |
| 16 | Odległość blat - film [mm] | max.65 |  | Wymagane - 0 pkt Wyższe - 1 pkt |
|  | Kolumna lampy RTG wolnostojąca, mocowana do podłogi |  |  |  |
| 17 | Najniższe położenie ogniska [cm] | max.38 |  | Wymagane - 0 pkt Niższe - 1 pkt |
| 18 | Najwyższe położenie ogniska [cm] | min. 185 |  | Wymagane - 0 pkt Wyższe - 1 pkt |
| 19 | Ruch podłużny - zakres [cm] | min.240 |  | Wymagany - 0 pkt Wyższy - 1 pkt |
| 20 | Rotacja kolumny względem osi pionowej [°] - zakres | min.(-180°do + 180°) |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa - 1 pkt |
| 21 | Rotacja lampy względem osi poziomej [st] - zakres | min. (-120°do + 120°) |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa - 1 pkt |
| 22 | Poprzeczny ruch ramienia [cm] | min.25 |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa - 1 pkt |
|  | Lampa RTG |  |  |  |
| 23 | Typ lampy, producent | podać |  | parametr nieoceniany |
| 24 | Lampa dwuogniskowa | tak |  | parametr nieoceniany |
| 25 | Rozmiary ognisk [mm]: | małe-max.0,6 duże-max.1,2 |  | parametr nieoceniany |
| 26 | Moce ognisk [kW]: | małe-min.25 duże-min.70 |  | parametr nieoceniany |
| 27 | Lampa z wirującą anodą [obr/min] | min.2700 |  | Wymagana - 0 pkt Wyższa - 1 pkt |
| 28 | Pojemność cieplna anody [kHU] | min.300 |  | parametr nieoceniany |
| 29 | Pojemność cieplna kołpaka [MHU] | min.1,2 |  | parametr nieoceniany |
| 30 | Możliwość stosowania zamienników lampy RTG | tak, podać producenta, typ i parametry lampy |  | parametr nieoceniany |
|  | Kolimator |  |  |  |
| 31 | Kolimacja manualna | tak |  | parametr nieoceniany |
| 32 | Zakres rotacji [°] | min.(od-90° do + 90°) |  | Wymagany - 0 pkt Wyższy - 1 pkt |
| 33 | Podświetlenie pola pracy światłem min 1501ux | tak |  | parametr nieoceniany |
| 34 | Laserowy wskaźnik lokalizacyjny | tak |  | parametr nieoceniany |
|  | Generator |  |  |  |
| 35 | Generator wysokoczęstotliwościowy [kHz] | min.100 |  | Wymagany - 0 pkt Wyższy - 1 pkt |
| 36 | Moc [kW] | min.32 |  | Wymagany - 0 pkt Wyższy - 1 pkt |
| 37 | Zakres napięć [kV] | min.(40-125) |  | Wymagany - 0 pkt Szerszy - 1 pkt |
| 38 | Minimalny czas ekspozycji [ms] | max. 1 |  | Wymagany - 0 pkt Niższy -1 pkt |
| 39 | Maksymalny czas ekspozycji [ms] | min.6000 |  | Wymagany - 0 pkt Wyższy - 1 pkt |
| 40 | Zakres ustawień [mA] | min.(25-50O) |  | parametr nieoceniany |
| 41 | Zakres ustawień [mAs] | min. (0,05-600) |  | Wymagany - 0 pkt Szerszy - 1 pkt |
| 42 | Konsola obsługowa wyposażona w ekran dotykowy lub konsola obsługowa wyposażona w pulpit sterowniczy z przyciskami membranowymi i wyświetlaczem LCD | tak |  |  |
|  | Statyw do zdjęć płuc |  |  |  |
| 43 | Najniższe położenie punktu centralnego [cm] | max.38 |  | Wymagany - 0 pkt Niższe - 1 pkt |
| 44 | Najwyższe położenie punktu centralnego [cm] | min.185 |  | Wymagany - 0 pkt Wyższe - 1 pkt |
| 45 | Współczynnik pochłaniania płyty stojaka [mm AL] | max.1 |  | Wymagany - 0 pkt Niższy -1 pkt |
| 46 | Formaty kaset możliwych do stosowania [cm] - co najmniej od 18 x 24 do 35x43 (cm) | tak |  | parametr nieoceniany |
| 47 | Możliwość pionowego i poziomego wkładania kaset 35 x 43 [cm] | tak |  | parametr nieoceniany |
| 48 | Odległość blat - film [mm] | max.45 |  | Wymagany - 0 pkt Niższa -1 pkt |
| 49 | Automatyczna kontrola ekspozycji z komorą jonizacyjną | tak |  | parametr nieoceniany |
| 50 | Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma | tak |  | parametr nieoceniany |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
| 51 | Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak | x | nieoceniane |
| 52 | Wykonawca przekaże na potrzeby Zamawiającego niezbędną dokumentację lub oprogramowanie serwisowe konieczne do diagnozowania (regulowania) i napraw urządzenia | tak | x | nieoceniane |
| 53 | Wykonawca gwarantuje, że całość oprogramowania stanie się po zakupie własnością Zamawiającego i każda z jego opcji będzie dostępna dla użytkownika lub wykorzystywanych przez niego służb serwisowych | tak | x | nieoceniane |
| II | Wyposażenie dodatkowe | Nazwa/Producent | Sposób oceny |
| 1 | stół załadowczy ciemniowy - jednokomorowy szt 1 | tak |  | nieoceniane |
| 2 | kaseta RTG Lanex Regular 43x35 ekran 600 (niebieska) szt. 1 | tak |  | nieoceniane |
| 3 | kaseta RTG Lanex Regular 18x24 ekran 400 (niebieska) szt. 1 | tak |  | nieoceniane |
| 4 | kaseta RTG Lanex Regular dwubiegunowa 20x40 (niebieska) szt. 1 | tak |  | nieoceniane |
| 5 | szafka na kasety -- ochronna o wymiarach: 60 x 50 x 91 (h) cm szt 1 | tak |  | nieoceniane |
| 6 | fartuch ochronny długi 0.35 mm Pb JA 60x120M/L szt. 1 | tak |  | nieoceniane |
| 7 | fartuch miednicowy 0.25 mmPb typ JM szt. 1 | tak |  | nieoceniane |
| 8 | fartuch ochrona jajników Agz 1mmPb szt. 1 | tak |  | nieoceniane |
| 9 | pasek z gumy ołowianej 20 x 60 0,5 mmPb | tak |  | nieoceniane |
| 10 | fartuch ochrona mosznej Agm 2.0 mmPb szt. 1 | tak |  | nieoceniane |
| IIII | Gwarancja, przeglądy dostawa |
| 1 | Okres gwarancji aparatu [liczba miesięcy] | min.12 |  | Wymagany - 0 pkt, 24 m-c-1 pkt, powyżej 36 m-cy - 2, powyżej 48 m-cy - 4 pkt |
| 2 | Okres gwarancji lampy [liczba miesięcy] | min.24 |  | Wymagany - 0 pkt, powyżej24 m-c-6 pkt, powyżej 36 m-cy - 18, powyżej 48 m-cy - 30 pkt |
| 3 | Bezpłatny przegląd aparatu w okresie gwarancji | min.1 rok |  | Wymagany - 0 pkt Wyższa -1 pkt |
| 4 | Gwarancja części zamiennych 10 lat | tak |  | parametr nieoceniany |
| IV | Serwis pogwarancyjny |
| 1 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | nieoceniane |
| 2 | Lokalizacja serwisu gwarantująca szybką reakcję na pilne wezwanie użytkownika (podać dane adresowe, tel., osoba kontaktowa) | podać |  | poniżej100km-2pkt Inna lokalizacja - 0 |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak | x | nieoceniane |
| 4 | Dokumentacja techniczno/serwisowa dla potrzeb służb technicznych użytkownika | podać |  | Pełna dokumentacja - 2 pkt Niepełna - 0 pkt |
| 5 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie dostawcy | tak | x | nieoceniane |
| V | Szkolenia |
| 1 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego:- podstawowe - tuż po instalacji systemu, - dodatkowe - w terminie wyznaczonym przez użytkownika | tak | x | nieoceniane |